### MINISTÉRIO DA SAÚDE

- SECRETARIA DE ATENÇÃO À SAÚDE

##### DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E TEMÁTICA

#### COORDENAÇÃO GERAL DO SISTEMA NACIONAL DE TRANSPLANTES

DE ACORDO COM O ESTABELECIDO PELA PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 4, DE 28 DE SETEMBRO 2017, REFERENTE AO CADASTRAMENTO DE BANCO DE TECIDO - MODALIDADE TECIDO MUSCULOESQUELÉTICO, ENCAMINHE-SE À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE/MS, AS INFORMAÇÕES RELACIONADAS NO PROCESSO Nº ______________________________ DEVIDAMENTE INSTRUÍDO E ANALISADO POR ESTA SECRETARIA DE SAÚDE.

- BANCO DE TECIDOS MUSCULOESQUELÉTICOS:____________________________________________

- I – SOLICITAÇÃO DE CADASTRAMENTO PARA BANCO DE TECIDO - MODALIDADE MUSCULOESQUELÉTICO

- 1 – NORMAS GERAIS:

1.a - VINCULADO A UMA INSTITUIÇÃO HOSPITALAR OU HEMOCENTRO CADASTRADOS PELO SNT:

S                      N

                    

ESTABELECIMENTO HOSPITALAR:__________________ _____________________________________

- CGC:____________________________________________CNES_________________________________

NATUREZA: 	CONTRATADO			             

ESTADUAL				

FEDERAL				

FILANTRÓPICO			

MUNICIPAL				

PRÓPRIO				

UNIVERSITÁRIO			

ENDEREÇO____________________________________________________________________________

________________________________________________________CEP: ________________________

- MUNICÍPIO:______________________________________________ESTADO:_____________________

- TELEFONE __________________________________________FAX: _____________________________

EMAIL:________________________________________________________________________________

1.b - LICENÇA DE FUNCIONAMENTO PELA SES?  (ANEXAR CÓPIA)           (   ) sim	     (   ) não

N.º da licença: __________________________

Prazo de validade _______________________

1.c - FUNCIONA 24H DO DIA PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS?     (   ) sim   (   ) não

1.d - CONTROLE E GARANTIA DOS PROCEDIMENTOS, EQUIPAMENTOS, REAGENTES E CORRELATOs?  (   ) sim    (   )não

2 – NORMAS ESPECÍFICAS:

I - DOCUMENTO INTERNO DE CONSTITUIÇÃO DO BANCO (D.I.C.): (ANEXAR CÓPIA)

1.a - D.I.C. DE ACORDO?  (   ) sim    (   ) não

II - EQUIPES TÉCNICAS: (ANEXAR DOCUMENTOS PARA TODOS OS ITENS)

1.a - O RESPONSÁVEL TÉCNICO É QUALIFICADO?  (   ) sim    (   ) não

Nome do médico: ____________________________________________________________CRM: _____

1.b - O RESPONSÁVEL TÉCNICO SUBSTITUTO É QUALIFICADO? (   ) sim    (   ) não

Nome do médico: ____________________________________________________________CRM: ______

1.c - A EQUIPE TÉCNICA DE RETIRADA É QUALIFICADA? MÉDICO (   ) sim    (   ) não

Nome do médico: ____________________________________________________________CRM: ______

1.d - A EQUIPE TÉCNICA DE RETIRADA É QUALIFICADA? PROFISSIONAL DA SAÚDE

(   ) sim    (   ) não

Nome do profissional: ____________________________________________________________

Nº do Registro no Conselho de Classe:________________________________________ ______

1.e -  A EQUIPE TÉCNICA DE ATIVIDADES INTERNAS É QUALIFICADA? MÉDICO  (   ) sim     (   ) não

Nome do médico: ____________________________________________________________CRM: ______

1.f - A EQUIPE TÉCNICA DE ATIVIDADES INTERNAS É QUALIFICADA? DOIS PROFISSIONAIS DE NÍVEL           SUPERIOR  (   ) sim    (   ) não.

Nome do profissional: ____________________________________________________________

Nº do Registro no Conselho de Classe:________________________________________ ______

Nome do profissional: ____________________________________________________________

Nº do Registro no Conselho de Classe:________________________________________ ______

1.g - A EQUIPE TÉCNICA DE ATIVIDADES INTERNAS CONTA 1 (UM) PROFISSIONAL PARA AS TAREFAS ADMINISTRATIVAS?  (   ) sim    (   ) não

III - MANUAL TÉCNICO-OPERACIONAL: (ANEXAR CÓPIA)

III.1 - DOAÇÃO

1.a - POSSUI MANUAL TÉCNICO-OPERACIONAL? (   ) sim    (   ) não

1.b - POSSUI REGISTROS DE CAPTAÇÃO, CONTATO INICIAL, ACEITE, RECUSA, RETIRADA, E IDENTIFICAÇÃO DOS DOADORES NO MANUAL?  (   ) sim    (   ) não

1.c - POSSUI IMPRESSOS/FORMULÁRIOS DE CONTATO INICIAL DA O.P.O., FORMULÁRIO PARA ENTREVISTA, COLETA DE INFORMAÇÕES DO DOADOR?  (   ) sim    (   ) não

1.d - FORMULÁRIO PARA AVALIAÇÃO CLÍNICA / PESQUISA DO PRONTUÁRIO MÉDICO?

(   ) sim    (   ) não

1.e - FORMULÁRIO PARA AVALIAÇÃO CLÍNICA / EXAME FÍSICO DO DOADOR?   (   ) sim    (   ) não

1.f - FORMULÁRIO PARA TRIAGEM SOROLÓGICA REALIZADAS?  (   ) sim    (   ) não

1.g - FORMULÁRIO PARA PROVAS MICROBIOLÓGICAS REALIZADAS?  (   ) sim    (   ) não

III.2 - CAPTAÇÃO: (ANEXAR CÓPIAS)

1.a – POSSUI IMPRESSOS/FORMULÁRIOS DE ACHADOS QUE AFETEM A CAPTAÇÃO?

(   ) sim    (   ) não

III.3 - PROCESSAMENTO: (ANEXAR CÓPIA)

1.a – POSSUI IMPRESSOS/FORMULÁRIOS DE FLUXO DE PESSOAS, TECIDOS E MATERIAIS DENTRO DAS ÁREAS DO BANCO?  (   ) sim    (   ) não

1.b - POSSUI IMPRESSOS/FORMULÁRIOS COM DESCRIÇÃO DA TÉCNICA E DOS PROCEDIMENTOS DE PROCESSAMENTO UTILIZADOS?   (   ) sim    (   ) não

1.c - POSSUI IMPRESSOS/FORMULÁRIOS COM DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE QUARENTENA, CONTROLE MICROBIOLÓGICO DOS TECIDOS, DESCARTE E ESTERILIZAÇÃO COMPLEMENTAR UTILIZADOS?   (   ) sim    (   ) não

1.D - POSSUI IMPRESSOS/FORMULÁRIOS COM DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE EMBALAGEM PÓS-PROCESSAMENTO UTILIZADOS?   (   ) sim    (   ) não

III.4 - ARMAZENAMENTO, ESTOCAGEM E DESCARTE: (ANEXAR CÓPIAS)

1.a - POSSUI DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE ARMAZENAMENTO, ESTOCAGEM E CRITÉRIOS DE DESCARTE UTILIZADOS?  (   ) sim    (   ) não

III.5 - DISTRIBUIÇÃO DE TECIDOS E SEUS DERIVADOS: (ANEXAR CÓPIAS)

1.a -  POSSUI DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS E CRITÉRIOS DE DISPONIBILIZAÇÃO DOS TECIDOS?  (   ) sim    (   ) não

1.b – POSSUI DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, INCLUINDO ACONDICIONAMENTO E TRANSPORTE DOS TECIDOS?   (   ) sim    (   ) não

1.c – POSSUI IMPRESSOS PARA:

a) Formulário para Requisição de Tecidos para Uso Clínico? (   ) sim    (   ) não

b) Formulário para Requisição de Tecidos para Pesquisa? (   ) sim    (   ) não

c) Formulário com Termo de consentimento para uso de transplante de tecido alógeno?  (   ) sim    (   ) não

d) Rótulo da embalagem do Tecido?  (   ) sim    (   ) não

e) Impresso com Instruções para o usuário do tecido?  (   ) sim    (   ) não

III.6 - PROGRAMA DE CONTROLE DE QUALIDADE E CONDUTAS FRENTE A NÃO-CONFORMIDADES: (ANEXAR CÓPIAS)

POSSUI DESCRIÇÃO DOS CRITÉRIOS DE CONTROLE DE QUALIDADE E CONDUTAS FRENTE A NÃO-CONFORMIDADES EM TERMOS DE:

1.a - PROCEDIMENTOS, INSUMOS E REAGENTES? (   ) sim    (   ) não

1.b - MATERIAIS LIBERADOS?  (   ) sim    (   ) não

1.c - ROTINAS DE INSPEÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CALIBRAÇÃO RELACIONADA A  EQUIPAMENTOS,  BIOSSEGURANÇA E AMBIENTES, E SEUS DEVIDOS REGISTROS?

(   ) sim    (   ) não

III.7 - REGISTRO DAS ATIVIDADES DO BANCO: (ANEXAR CÓPIAS)

1.a – POSSUI DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE ARQUIVAMENTO DOS PRONTUÁRIOS DE DOADORES?   (   ) sim    (   ) não

1.b - DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE DISTRIBUIÇÃO DE TECIDOS PARA TRANSPLANTE E PESQUISA?  (   ) sim    (   ) não

1.c - DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE REGISTROS DE FALHAS E NÃO-CONFORMIDADES?

(   ) sim    (   ) não

1.d - DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE DOS RELATÓRIOS DA ATIVIDADE ÀS AUTORIDADES COMPETENTES?   (   ) sim    (   ) não

IV – ÁREA FÍSICA E EQUIPAMENTOS:

1.a - AS INSTALAÇÕES OS EQUIPAMENTOS E APARELHOS LOCALIZADOS DENTRO DA ÁREA FÍSICA DO BANCO SÃO DE USO PRÓPRIO E EXCLUSIVO PARA A FINS DE PROCESSAMENTO, ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE TECIDOS HUMANOS ?

(   ) sim    (   ) não

1.b - A SALAS SÃO SALAS CONTÍGUAS E PERMITEM O FLUXO NECESSÁRIO PARA ASSEGURAR A QUALIDADE DOS TECIDOS EM TODAS AS FASES DO PROCESSO?   (   ) sim    (   ) não

1.c - EXISTE UMA SALA ADMINISTRATIVA, DESTINADA AOS TRABALHOS DE SECRETARIA E AO ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS? (   ) sim    (   ) não

IV.I - RECEPÇÃO DE TECIDOS:

1.a - NA SALA DE RECEPÇÃO DE TECIDOS EXISTE 1 (UM)  CONGELADOR PARA RECEPÇÃO DOS MATERIAIS A SEREM CONGELADOS E  ATINGE TEMPERATURAS IGUAIS OU MENORES QUE 20º C NEGATIVOS?  (   ) sim    (   ) não

1.b – HÁ NA SALA DE RECEPÇÃO DE TECIDOS 1 (UM) REFRIGERADOR PARA ARMAZENAMENTO TEMPORÁRIO DE TECIDOS PRÉ-PROCESSAMENTO, COM TEMPERATURAS DE 4 +/- 2° C +, REGISTRO GRÁFICO CONTÍNUO DE TEMPERATURA (OU CONFERÊNCIA MANUAL OU ELETRÔNICA DE TEMPERATURA) EM INTERVALO MÁXIMO DE 8 H, COM ALARME SONORO E VISUAL PARA LIMITE DE TEMPERATURA MÍNIMA DE 1º C + E MÁXIMA DE 6º C +, COM SUPORTE PARA FALHAS ELÉTRICAS?  (   ) sim    (   ) não

IV.II - VESTIÁRIO:

1.a - VESTIÁRIO COM LAVATÓRIO QUE SERVE DE BARREIRA ÀS SALAS DE PROCESSAMENTO DO BANCO?   (   ) sim    (   ) não

IV.III -  ANTECAMARA E LAVABO:

1.a - ANTECÂMARA DE ACESSO DOS OPERADORES À SALA DE PROCESSAMENTO?

(   ) sim    (   ) não

1.b - LAVABO CIRÚRGICO CONTÍGUO À SALA DE PROCESSAMENTO?  (   ) sim    (   ) não

IV.III - SALA DE PROCESSAMENTO:

1.a - A SALA DE PROCESSAMENTO É CONSTRUÍDA DE ACORDO COM OS PADRÕES DE ACABAMENTO EXIGIDOS PARA ÁREAS CRÍTICAS, COM SISTEMA DE CONDICIONAMENTO DE AR DE CLASSIFICAÇÃO MÍNIMA ISO 7 (CLASSE 10.000) ?

(   ) sim    (   ) não

1.b - EXISTEM CAIXAS DE PASSAGEM PARA A INTRODUÇÃO E RETIRADA DE MATERIAIS, INSUMOS E TECIDOS DA SALA DE PROCESSAMENTO?  (   ) sim    (   ) não

1.c - CÂMARA DE FLUXO LAMINAR VERTICAL NA SALA DE PROCESSAMENTO CLASSE 100 (ISO 5)?

(   ) sim    (   ) não

IV.IV - SALA DE CRIOPRESERVAÇÃO (QUANDO FOR O CASO);

1.a - A SALA DE CRIOPRESERVAÇÃO (QUANDO FOR O CASO) POSSUI VISUALIZAÇÃO DE SEU INTERIOR? (   ) sim    (   ) não (   )    não se aplica

1.b - A SALA DE CRIOPRESERVAÇÃO (QUANDO FOR O CASO) POSSUI SENSOR PARA MONITORAMENTO DA CONCENTRAÇÃO DE OXIGÊNIO (O2) ? (   ) sim    (   ) não (   )    não se aplica

1.c - A SALA DE CRIOPRESERVAÇÃO (QUANDO FOR O CASO) POSSUI SISTEMAS DE EXAUSTÃO E CIRCULAÇÃO DE AR ADEQUADOS (SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO QUE MANTENHA A PRESSÃO NEGATIVA EM RELAÇÃO AOS AMBIENTES ADJACENTES E SISTEMA EXCLUSIVO DE EXAUSTÃO MECÂNICA EXTERNA PARA DILUIÇÃO DOS TRAÇOS RESIDUAIS DE NITROGÊNIO QUE MANTENHA UMA VAZÃO MÍNIMA DE AR TOTAL DE 75(M3/H)/M2), COM FILTRAGEM MÍNIMA COM FILTRO CLASSE G1) ? (   ) sim    (   ) não (   )    não se aplica

1.d - A SALA DE CRIOPRESERVAÇÃO (QUANDO FOR O CASO) POSSUI CONGELADORA COM DESCENSO GRADUAL DE TEMPERATURA (1ºC/MIN) ATÉ TEMPERATURAS DE -100ºC ?.

(   ) sim    (   ) não    (   ) não se aplica

1.e - A SALA DE CRIOPRESERVAÇÃO (QUANDO FOR O CASO) POSSUI “CRYOSHIPPER” (PEQUENOS RESERVATÓRIOS ESPECIAIS DE TRANSPORTE) ALIMENTADOS POR GELO SECO OU NITROGÊNIO LÍQUIDO E QUE MANTÊM TEMPERATURA DE -150ºC POR ATÉ 10 DIAS?

(   ) sim    (   ) não    (   ) não se aplica

1.f - A SALA DE CRIOPRESERVAÇÃO (QUANDO FOR O CASO) POSSUI BOTIJÕES ESPECIAIS PARA ARMAZENAMENTO DE NITROGÊNIO LÍQUIDO - NECESSÁRIOS PARA A ALIMENTAÇÃO PERMANENTE DOS FREZZERS DE ESTOCAGEM, PARA OS CRYOSHIPPERS E PARA O SISTEMA DE BACKUP DO FREEZER MECÂNICO DE ESTOCAGEM?.      (   ) sim    (   ) não    (   ) não se aplica

IV.V - SALA DE ARMAZENAMENTO:

1.a - HÁ NA SALA DE ARMAZENAMENTO 1 (UMA) CÂMARA DE ULTRACONGELAMENTO PARA ARMAZENAMENTO EXCLUSIVO DE TECIDOS EM QUARENTENA OU NÃO LIBERADOS PARA USO, PROVIDA DE ALARME DE TEMPERATURA PARA VARIAÇÕES ACIMA DE 10 GRAUS E COM SUPORTE PARA FALHA ELÉTRICA QUE MANTENHA OS TECIDOS EM TEMPERATURAS MONITORADAS INFERIORES OU IGUAIS A 80° C NEGATIVOS ?    (   ) sim    (   ) não

1.b - NA SALA DE ARMAZENAMENTO EXISTE 1 (UMA) CÂMARA DE ULTRACONGELAMENTO PARA ARMAZENAMENTO EXCLUSIVO DE TECIDOS LIBERADOS PARA USO, PROVIDA DE ALARME DE TEMPERATURA PARA VARIAÇÕES ACIMA DE 10 GRAUS E COM SUPORTE PARA FALHA ELÉTRICA QUE MANTENHA OS TECIDOS EM TEMPERATURAS MONITORADAS INFERIORES OU IGUAIS A 80° C NEGATIVOS ?    (   ) sim    (   ) não

1.c – (PARA OS BANCOS QUE ARMAZENAM TECIDOS REFRIGERADOS)

NA SALA DE ARMAZENAMENTO EXISTE 1 (UM) REFRIGERADOR QUE ATINJA TEMPERATURAS DE 4 +/- 2° C POSITIVOS COM ALARME OU CONFERÊNCIA DE TEMPERATURA A CADA 12 HORAS PARA VARIAÇÕES ACIMA DE 5°C PARA ARMAZENAMENTO DE TECIDOS REFRIGERADOS EM QUARENTENA OU NÃO LIBERADOS PARA USO ?   (   ) sim    (   ) não    (   ) não se aplica

1.d – (PARA OS BANCOS QUE ARMAZENAM TECIDOS REFRIGERADOS)

NA SALA DE ARMAZENAMENTO EXISTE 1 (UM) REFRIGERADOR QUE ATINJA TEMPERATURAS DE 4 +/- 2° C POSITIVOS COM ALARME OU CONFERÊNCIA DE TEMPERATURA A CADA 12 HORAS PARA VARIAÇÕES ACIMA DE 5°C PARA ARMAZENAMENTO DE TECIDOS REFRIGERADOS LIBERADOS PARA USO ?   (   ) sim    (   ) não    (   ) não se aplica

IV.VI -  OUTRAS INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS:

1 - O BANCO POSSUI SISTEMA DE SUPORTE PARA GARANTIR O FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS ESSENCIAIS PARA A MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DOS TECIDOS EM PROCESSAMENTO OU ARMAZENADOS, CONFORME RDC 50 / 2002?   (   ) sim    (   ) não

2 - O BANCO POSSUI RECIPIENTES TÉRMICOS ADEQUADOS PARA O TRANSPORTE DOS TECIDOS, VALIDADOS PARA QUE A TEMPERATURA E O TEMPO DESEJADOS DURANTE O TRANSPORTE SEJAM MANTIDOS?   (   ) sim    (   ) não

3 - O BANCO POSSUI EMBALAGENS HOMOLOGADAS, APIROGÊNICAS E ATÓXICAS PARA OS TECIDOS, CAPAZES DE SUPORTAR OS PROCESSOS A ELES SUBMETIDOS  E QUE GARANTAM A QUALIDADE FÍSICA E A ESTERILIDADE DOS MATERIAIS E QUE SEJAM REGISTRADAS OU AUTORIZADAS PELA ANVISA?   (   ) sim    (   ) não

4 - O BANCO POSSUI OS SEGUINTES EQUIPAMENTOS:

- 2 (duas) seladoras térmicas? (   ) sim    (   ) não

- Instrumental cirúrgico específico para retirada e processamento dos tecidos? (   ) sim    (   ) não

- Material para reconstrução física do doador após a captação?  (   ) sim    (   ) não

- Refrigerador para preservação de insumos?   (   ) sim    (   ) não

- 3.0 - CARIMBO E ASSINATURA DO SECRETÁRIO: ___________________________________________

- 4.0 - CARIMBO E ASSINATURA DO COORDENADOR DA CNCDO-ESTADUAL :____________________

- 5.0 – LOCAL E DATA:    ____________________________________________/_______/_______/_______